ЭТАЛОННЫЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

Архипов В.И., Базылев П.В., Луговой В.А.

Хабаровск, Россия.

В широких областях физических исследований, неразрушающем контроле качества материалов, технической диагностике главенствующее место занимают акустические методы измерений. На современном этапе развития  ультразвуковых (УЗ) измерений в твердых средах исчерпан ресурс для увеличения точности и чувствительности с использованием традиционных измерительных схем [1-3].

Традиционными, широко распространенными методами в акустических измерениях являются контактные методы, использующие, как правило, пьезоэлектрические преобразователи. В этом случае измерительная схема представляет собой излучающий и приемный преобразователи, связанные с объектом контроля переходной средой, обеспечивающей акустический контакт. При этом, принципиальным ограничением для увеличения точности измерений является влияние переходного слоя, существенным образом изменяющего амплитудно-фазовые характеристики акустических сигналов [3-6]. В традиционных схемах измерений это влияние неустранимо и неконтролируемо; и, как показывают оценки, значительно увеличивает рассчитанную исследователями погрешность акустических измерений.

Дальнейший рост точности  измерений возможен только с введением в практику акустических измерений бесконтактных методов генерации и приема акустических сигналов.

В последние время все шире применяются оптические методы возбуждения и приема акустических колебаний. К числу достоинств этих методов относятся возможность возбуждения акустических волновых пакетов длительностью до 10-12 с, бесконтактность и дистанционность, возможность формирования практически любой конфигурации и размера светового пятна на поверхности исследуемого объекта. При приеме УЗ колебаний оптические методы практически безинерционны, не требуют акустического контакта с исследуемым объектом, позволяют сузить область измерений до единиц микрометров, обладают высокой чувствительностью, не требуют градуировки, обеспечивают высокую воспроизводимость результатов.

Определенными достоинствами при возбуждении и регистрации акустических колебаний в твердых телах обладает и емкостный метод. Соответствующие преобразователи бесконтактны, широкополосны, просты в расчете, изготовлении и аттестации. За счет рациональной конструкции можно добиться и высокой чувствительности при приеме УЗ колебаний.

Реализации положительных качеств оптического и емкостного методов были посвящены теоретические и экспериментальные работы, начатые во ВНИИФТИ ''Дальстандарт'' в 1971 году. Для оптических методов необходимо было изучить механизмы возбуждения лазерным излучением акустических волн в твердых средах и методы сокращения длительности возбуждающих лазерных импульсов (с целью обеспечения частотного диапазона УЗ измерений не менее 25 МГц, принятого в УЗ неразрушающем контроле); способы достижения предельно низкого порога чувствительности интерферометрических приемников УЗ колебаний при измерениях; методы стабилизации амплитудно-временных параметров лазерного излучения и т.д.  Для емкостного метода – изучить оптимальные режимы применения емкостных преобразователей для возбуждения и регистрации УЗ колебаний; добиться временной стабильности технических характеристик емкостных преобразователей с диэлектрическими пленками;  повысить их эксплуатационные характеристики.

В результате проведенных исследований были созданы следующие лазерные измерительные технологии и измерительные технологии на базе емкостных преобразователей:

- разработаны методы достижения наивысших значений технических характеристик  приемников ультразвуковых волн: лазерного интерферометра и емкостного датчика с тонкопленочным диэлектриком, изучены механизмы возбуждения и выявлены оптимальные режимы генерации продольных, сдвиговых и поверхностных волн;

- на базе акустических приемников созданы устройства для измерения параметров колебаний и перемещений в широкой (до 1 ГГц) полосе частот с предельно низким порогом чувствительности, близким к теоретическому, а на основе моноимпульсных твердотельных лазеров и емкостных преобразователей с тонкопленочным диэлектриком созданы генераторы акустических волн, позволяющие возбуждать короткие и сверхкороткие акустические импульсы различных типов волн со стабильными амплитудно-временными характеристиками и  управлять формой фронта волны;

- разработаны методики измерения параметров распространения акустических волн: скоростей распространения и коэффициентов затухания продольных, сдвиговых и поверхностных волн;  дисперсии скорости и затухания.

Созданный теоретический и экспериментальный задел позволил заложить основы метрологического обеспечения акустических измерений в твердых средах в ультразвуковом диапазоне, создать эталонные установки первого поколения, разработать систему передачи размеров единиц физических величин (скорости, затухания) от эталонных установок рабочим средствам измерений – Рекомендации по метрологии (МИ).

Перечень созданных эталонных установок – установок высшей точности (УВТ) и рабочих эталонов, а также разработанных Рекомендаций приведен ниже.

- УВТ 39–А–86. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы скорости распространения продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в твердых средах.

МИ 2055–90. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых  волн в твердых средах.

- УВТ 73–А–91. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средах.

МИ 2163–91. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений        коэффициента   затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средах.

- УВТ 79–А–92. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы скорости распространения ультразвуковых рэлеевских волн в твердых средах.

МИ 2227 – 92. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения ультразвуковых рэлеевских волн в твердых средах.

- Рабочий эталон 2–го разряда (ИЗУ-1) для измерения коэффициента затухания и скорости распространения продольных  и сдвиговых ультразвуковых колебаний.

- Рабочий эталон 2–го разряда (ИВАХ-1) для аттестации преобразователей акустической эмиссии.

На рисунке 1 приведена государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых  волн в твердых средах согласно МИ 2055–90. Общий вид установки высшей точности для хранения и воспроизведения единицы скорости распространения продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в твердых средах УВТ 39–А–86 показан на рисунке 2.

Рис.1 – Государственная поверочная схема средств измерений скорости

распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА СРЕДСТВ

ИЗМЕРЕНИЙ скорости распространения ПРОДОЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ волн В ТВЕРДЫХ СРЕДАХ

’0  - погрешность передачи размера единицы

УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ скорости распространения ПРОДОЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ волн В ТВЕРДЫХ СРЕДАХ

5000  6500 м/сd = 2.10-3  1.10-1 мS0 = 3.10-8/d3/20 = 3.10-5

Сличение при помощи компаратора ’0 = 5.10-5  10-4

Метод прямых измерений

’0 = 1.10-5

Стандартные образцы для поверки ультразвуковых толщиномеров

0 = 4.10-4. 6.10-3

Стандартные образцы для поверки ультразвуковых дефектоскопов

0 = 1.10-3. 1.10-2

Метод прямых измерений

’0 = 1.10-4

Установки для измерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах

2500 7000 м/сd = 2.10-31 м0 = 2.10-4  3.10-3

Метод прямых измерений

’0 = 2.10-4

Стандартные образцы скорости распространения продольных ультразвуковых волн

2500 7000 м/с

0 = 4.10-4  6.10-3

Меры скорости распространения продольных ультразвуковых

волн в твердых средах

5000  6500 м/сd = 2.10-3  1.10-1 м0 = 6.10-5  1.10-3

Измерители  скорости распространения ультразвуковых волн

0 = 2.10-4.1.10-3

Измерители  скорости распространения ультразвуковых волн

0 = 1.10-3.5.10-2

Метод прямых измерений

’0 = 4.10-4

УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ

ТОЧНОСТИ

Образцовые средства измерений

1-го разряда

Образцовые средства измерений

2-го разряда

Образцовые средства измерений

3-го разряда

Рабочие средства измерений

Рис.2 - Установка высшей точности УВТ 39-А-82

В настоящее время во ВНИИФТИ «Дальстандарт» проводятся работы по созданию Государственного специального эталона для воспроизведения, передачи и хранения единиц скоростей распространения и коэффициентов затухания продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн в металлах.

Одновременно ведутся работы по исследованию динамического метода измерения физико-механических характеристик твердых сред, напрямую связанных  со скоростями распространения ультразвуковых волн в твердых средах. Результаты этой работы будут направлены на   расширение возможностей  проектируемого государственного специального эталона и аттестации его в качестве исходного средства для измерения физико-механических характеристик твердых сред.

Опыт взаимодействия с организациями России показывает: несмотря на удаленность нашей эталонной базы от промышленных центров России, процедура передачи размера акустических единиц соответствующими мерами (рабочими эталонами 1-го разряда) довольно проста и не затратна.

- Литература.

1. В.Г. Щербинский. Ультразвуковая дефектоскопия: вчера, сегодня, завтра. В мире неразрушающего контроля. 2002, №4 (18), с.6-9.

2. Ю.В. Ланге. Многослойные конструкции и изделия из пластиков. В мире неразрушающего контроля.  2002, №4 (18), с.21-23.

3. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 томах. Под общ. Ред. В.В. Клюева. Том 3: Ультразвуковой контроль/И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге.– М.: Машиностроение. 2004, 864 с.

4. В.Л. Цветянский. О прохождении ультразвуковых колебаний через контактный слой при акустических исследованиях твердых тел. Акустический журнал. 1981, 27, №4, с. 610-615.

5. D. Vincent. Influence of vearplate and coupling lager thickness of ultrasonic velocity measurement. Ultrasonic. 1987, №4, p. 237-243.

6. В.И. Архипов, А.И. Кондратьев. Исследование прохождения ультразвукового импульса через слой жидкости. Дефектоскопия.1994, №4, с.21-25.