СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ УТЕЧКИ В ТРУБОПРОВОДЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Лапшин Б.М., Овчинников А.Л.

Томск, Россия

В настоящее время для контроля герметичности трубопроводов широкое применение находят акустические течеискатели с корреляционной обработкой сигналов. В основном данные приборы используются в городских условиях для поиска утечек в трубопроводах коммунальных служб (тепловые сети, водоканал). Поэтому основным требованием, предъявляемым к аппаратуре, является высокая точность определения местоположения утечки. Однако, как показали сравнительные испытания приборов, проведенные АО «Мосводопровод», АО «Мосэнерго» и др. организациями, точность локализации оказывается не всегда приемлемой, особенно при обнаружении утечки с небольшим расходом (десятки литров в час). Одной из причин, приводящей к снижению точности локализации, а иногда и к грубым ошибкам, является ошибка нахождения экстремума корреляционной функции (времени задержки). Эта ошибка обусловлена тем, что из-за наличия внешнего шума, дисперсии скорости звука в трубопроводе и возбуждения в трубе нескольких мод колебаний корреляционная функция сильно размыта и не имеет четкого максимума.

В разработанном нами корреляционном течеискателе ТАК-2005 реализована методика фильтрации акустических сигналов, позволяющая минимизировать эту составляющую погрешности. Суть предложенного метода заключается в выделении в спектрах сигналов узкой спектральной полосы, в которой функция когерентности максимальна и не имеет значительных провалов, а фаза взаимной спектральной плотности представляет собой пилообразную функцию, содержащую несколько звеньев, хорошо аппроксимирующихся линейной зависимостью. То есть в отличие от большинства современных течеискателей, в которых полоса пропускания фильтра устанавливается только по максимуму функции когерентности, нами анализируется еще и фаза взаимного спектра. Это позволяет минимизировать влияние многомодового характера распространения и наличия дисперсии скорости звука в трубе. Достигается это следующим образом. Как известно [1], в случае одного бездисперсионного тракта фаза взаимного спектра имеет вид линейной пилообразной функции. Поэтому, выделяя участки с линейной фазой, мы выбираем для анализа полосу частот, в которой сигнал утечки распространяется преимущественно по одному тракту. Применение данной методики особенно эффективно при контроле трубопроводов небольшой длины и диаметра (отводы к потребителю), а также при наличии в трубе нескольких повреждений. Недостатком данной методики локализации является неопределенность скорости звука в трубопроводе, поскольку априорно неизвестно какая мода наиболее эффективно возбуждается и распространяется в трубопроводе. Поэтому при проведении контроля скорость звука необходимо предварительно измерить.

Проверка предложенной методики проводилась на экспериментальной установке и на реальных объектах ОАО «Томскэнерго». Экспериментальная установка состояла из заглушенного с торцов участка трубы длиной 68 м диаметром 100 мм. Утечка находилась на расстоянии 30м от одного из торцов и моделировалась сквозным цилиндрическим отверстием диаметром 0,8 мм (расход 12л/час). Результаты экспериментов подтвердили эффективность предложенной методики.

# Литература

1. Дж. Бендат, А. Пирсол. Применение корреляционного и спектрального анализа. М.: Мир, 1983, 240С.