НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРИБОРОВ – СТРУКТУРОСКОПОВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мужицкий В.Ф., Ремезов В.Б., Детков А. Ю.

Москва, Россия

Как известно, величина коэрцитивной силы является важным информативным параметром, позволяющим определять многие физико-механические характеристики материала. В частности, по величине коэрцитивной силы можно проводить оценку напряжённо-деформированного состояния и остаточного ресурса различных конструкций, выполненных из ферромагнитных металлов.

В результате совместной работы предприятия НПФ "СНР" (г. Харьков) и ЗАО "НИИИН МНПО "Спектр" была разработана серия приборов - структуроскопов, предназначенных для измерения величины коэрцитивной силы

Прибор КРМ-Ц обладает широким диапазоном измерения, от одного до 40 а/см, обладает небольшой (около 5-ти процентов) погрешностью при работе с зазорами до 0,25мм. Прибор не имеет внутреннего источника питания и требует наличия питающей сети. На базе прибора КРМ-Ц была разработана серия приборов, снабжённых автономным источником питания.

Прибор КРМ-Ц-К2М снабжён автономным источником питания, что позволяет использовать его в полевых условиях. Последняя модификация этого прибора имеет расширенный диапазон измерения (до 40 а/см), а также внутреннюю память, которая позволяет осуществлять запись 10000 замеров и порт связи с персональной ЭВМ. Следует отметить, что подавляющая часть конструкционных материалов обладает величиной коэрцитивной силы в диапазоне до 40 а/см, так что такой диапазон удовлетворяет практически всех потребителей. Другая модификация прибора КРМ-Ц-К2М позволяет работать с преобразователем уменьшенных габаритов. Это даёт преимущества при использовании прибора на изделиях сложной формы, позволяет осуществлять контроль в труднодоступных местах.

В докладе приведён ряд графических зависимостей, наглядно демонстрирующих влияние на погрешность приборов величины рабочего зазора. Зависимости приведены для прибора КРМ-Ц-К2М, как для преобразователя обычных габаритов, так и для преобразователя уменьшенных габаритов. Как видно из графика прибор обеспечивает достаточную точность измерений, а величина зазора в таких пределах (0-0,25мм) практически не влияет.

Для сравнения приведены характеристики прибора КИМ-2М разработанного и выпускаемого Российской фирмой «КРОПУС». Как видно прибор обладает достаточной точностью только при работе без зазора. Даже с небольшим зазором – 0,05 мм погрешность прибора становится недопустимой.

Разработан вариант прибора КРМ-Ц-К2М, имеющий связь с карманным персональным компьютером (КПК) по беспроводному каналу «Bluetooth», специальное программное обеспечение позволяет сразу получать на дисплее трёхмерные картинки для экспресс-анализа.

Настройка всех структуроскопов осуществляется по контрольным образцам. Таким образом, приборы структуроскопы серии КРМ-Ц, представленные в данной работе, обладают стабильными характеристиками при работе с широким ассортиментом материалов и изделий и при этом имеют отстройку от зазора, что позволяет работать на неровных, корродированных и загрязнённых поверхностях. Результаты работы могут быть документированы непосредственно после её окончания, в полевых условиях.

В докладе приведены данные эксплуатации приборов на различных предприятиях, в частности по использованию приборов для контроля подъёмных сооружений, мостов, для контроля напряжённо–деформированного состояния узлов компрессорных станций и нефтяных и газовых коммуникаций.