ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРРОЗОНДОВОЙ АППАРАТУРЫ

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

Пудов В.И., Реутов Ю.Я.

Екатеринбург, Россия

Оперативное удаление из тканей и органов человека ферромагнитных неоднородностей в виде инородных тел – частиц, стружек, осколков, является трудной и далеко нерешенной проблемой в практике оперативной хирургии. В этой связи основное значение приобретает точность определения их местоположения. На данное время одной из перспективных уточняющих диагностик является феррозондовая, позволяющие проводить операции, где процент удаления  ферромагнитных частиц во много раз выше, чем при традиционных методах [1-3]. Поэтому совершенствование и разработка специальной диагностической аппаратуры является актуальной задачей в современной практике оперативной хирургии.

В представленной работе рассмотрена возможность создания эффективной высокочувствительной феррозондовой аппаратуры для селективной интраоперационной диагностики и малотравматичного удаления инородных ферромагнитных тел из биологически активных тканей и органов человека. С этой целью была разработана феррозондовая аппаратура с программным обеспечением работы цифробуквенного индикатора. Опытный образец – феррозондовой полюсоискатель ПФ–05 был исследован на предмет определения его функциональных и технических возможностей в широком диапазоне изменения размеров, формы и магнитной проницаемости, инородных ферромагнитных и слабоферромагнитных частиц и тел. Уже на стадии предоперационной диагностики аппаратура позволяет обнаружить ферромагнитные частицы на значительных расстояниях. Например, при различных случаях пространственной ориентации частицы относительно рабочего конца поискового датчика, обломок швейной иглы, размером 100,8 мм, обнаруживается на расстоянии 75–86 мм, обломок инъекционной иглы, размером 100,7 мм – на расстоянии 55–75 мм, а мелкие слабоферромагнитные частицы размером 1,81,0 мм – на расстоянии 21–24 мм, размером 1,40,7 мм – на расстоянии 15–18 мм, размером 2,00,15 мм – на расстоянии 15–20 мм. Установлено, что ПФ-05 превосходит по своим рабочим параметрам, в частности, по чувствительности на 20-25 % известные аналоги иностранной вихретоковой аппаратуры, например, локатор "Roper-Holl" английской фирмы Keiller. Питание ПФ-05 от сети переменного тока 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 3 Вт, его масса 2 кг, а диаметр датчика 2,8 мм.

Таким образом, разработанная феррозондовая аппаратура, позволяет на качественно новом уровне повысить эффективность диагностики металлической неоднородности при оперативной хирургии и неразрушающем контроле материалов.

Работа выполнена  при поддержке программы Правительства Свердловской области № 106-ОЗ "О финансировании приоритетных научных исследований на 2006 год, выполняемых в интересах Свердловской области", государственный контракт № 29.

# Литература

1. В.И.Пудов, Ю.Я. Реутов, С.А. Коротких. Феррозондовая диагностика инородных ферромагнитных тел. В сб.: Актуальные вопросы офтальмологии. – Екатеринбург: УГМА, 1997. – 156с.

2. В.И.Пудов, Ю.Я. Реутов, С.А. Коротких, М.А. Веденев. Применение универсального феррозондового полюсоискателя ПФ-01 в медицине. Медицинская техника, 1992, № 4, с. 19-22.

3. В.И.Пудов, В.А. Куликов, С.А. Коротких. Патент РФ. №2127076. Способ  Пудова В.И для феррозондовой диагностики инородных ферромагнитных тел. Бюл. изобр. № 7, II ч., 1999, с.345.