МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ПОЛЮСОИСКАТЕЛЕЙ

Пудов В.И., Соболев А.С., Реутов Ю.Я.

Екатеринбург, Россия

Метрологическая аттестация технических устройств требует много времени на исследования и составления документов. Проведение аттестации нестандартизованных устройств еще более затруднено, в связи с отсутствием типовых методик.

На примере исследования нестандартизованного феррозондового полюсоискателя типа ПФ–05 показано, что для выявления его функциональных возможностей, на первичном этапе аттестации, можно без существенных затрат, путем экспресс-анализа, оценить его технические характеристики.

Данный тип ПФ–05 предназначен для обнаружения в теле человека инородных ферромагнитных тел (ИФТ). Обнаружение полюсоискателем ИФТ в тканях человека происходит путем определения градиента магнитных полей рассеивания, создаваемых в результате формирования остаточной намагниченности ИФТ. Одной из важнейших характеристик, определяющих эффективность применения  полюсоискателей, является их чувствительность, то есть отношение изменения выходной величины (число делений по индикаторной шкале полюсоискателя) к изменению входной (пространственная неоднородность магнитного поля вдоль его направления).

Для оценки чувствительности ПФ применена испытательная установка, состоящая из: источника тока Б5–10; ключа; миллиамперметра типа М45 М, кл.1.0; феррозондового датчика и электронного блока полюсоискателя; меры продольного градиента магнитного поля типа АПЯ 5.769. 003 № 1 с аттестованной постоянной – номинальным значением градиента Км = 0,1576 А/см2 на базе датчика 20 мм и номинальном токе Iном = 65,6 мА.

Методика оценки чувствительности ПФ-05 состоит в следующем. Феррозондовый датчик полюсоискателя при его максимальной чувствительности устанавливаем в меру, включаем источник питания Б5–10 (замыкаем ключ). Затем устанавливаем регулятором на блоке питания по шкале прибора М45 М (на диапазоне 0-75 мА) максимальный ток в мере 68 мА и производим 3-х кратный отсчет показаний полюсоискателя (в делениях его индикаторной шкалы). Операции повторяем для следующих токов: 65,6 мА, 65 мА, 64,6 мА, 64 мА, 63,6 мА, 62 мА, 61 мА, 60 мА, 55 мА, 50 мА, 45 мА, 40 мА, 35 мА, 30 мА, 25 мА, 20 мА, 15 мА, 10 мА, 5 мА и получаем соответствующие установленным токам следующие экспериментальные величины делений индикаторной шкалы для 68 мА – 71, и далее – 68, 67,5, 67, 66,5, 66, 65, 64, 62, 57, 52, 47, 39, 34,5, 29,5, 25, 20,14,5, 9, 5, 4,5.

Из анализа экспериментальных результатов следует, что различимость показаний полюсоискателя имеет место при отклонениях тока в мере на 1–1,5 мА вблизи его номинального  значения.  Принимаем  за надежную различимость отклонения тока ΔI в 1,5 мА, что соответствует отклонению для среднего значения ΔNср в 2 деления. Тогда оценку абсолютной чувствительности ПФ-05 производим по формуле

Δч    = (ΔNср · Iном) / (ΔI · Км ) ,

где ΔI- абсолютная погрешность определения силы тока в калибровочной мере, мА.

После подстановки данных в формулу получим Δч 500 дел / (А/ см2).

Из экспериментальных (табличных и графических) данных следует, что в диапазоне изменения тока в мере продольного градиента магнитного поля от 5 до 100 мА нелинейность характеристики ПФ-05 оценивается в пределах не более 10 %.

Представленная методика оценки чувствительности полюсоискателя ПФ-05 может быть распространена на достаточно широкий круг нестандартизованных устройств.

Работа  выполнена  в  рамках  программы  Правительства  Свердловской  области № 106-ОЗ "О финансировании приоритетных научных исследований на 2006 год, выполняемых в интересах Свердловской области", государственный контракт № 29.