МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫХ ТЕСЛАМЕТРОВ

Соболев А.С., Пудов В.И., Дорошек А.С., Макаров В.М.

Екатеринбург, Россия

Разработка высокоточных магниторезонансных (квантовых) тесламетров требует, для моделирования и настройки их составных электронных блоков, применение различных видов специальной аппаратуры и нестандартных устройств. Их целевой выпуск в виде комплексных систем – стационарных установок достаточно затруднителен и не осуществляется промышленностью. Поэтому для решения данной проблемы разработана нестандартизированная установка, позволяющая моделировать индивидуальные параметры тестирования и настройки блоков магниторезонансной аппаратуры.

В данной установке предусмотрено макетирование компонент всех уровней: от оптимизации высокочастотных контуров датчиков, до отработки элементов программного обеспечения тесламетров в целом, с экспериментальным определением пределов основной погрешности. Датчики тестируются стационарными методами вынужденной прецессии (ЭПР и ЯМР – эффект Оверхаузера) и импульсными в режиме свободной прецессии. Соответственно, в установке возможна организация схем модуляционных тесламетров постоянного поля (ЭПР и ЯМР), ЭПР переменного поля и ЯМР- тесламетров на поворачивающих импульсах (импульсные ЯМР - тесламетры)

Главной особенностью данной установки является ее разбиение на блоки не по функциям, а по уровню и мощности сигналов. Все элементы, имеющие непосредственный электрический контакт с датчиками, сосредоточены в блоке слабых сигналов (БСС) с общим экраном и буферизацией внешних связей. Для сопряжения с внешними устройствами служит блок связи (БС). Внешние устройства (ВУ) включают ЦАП, АЦП и быстродействующий периодомер. Все блоки (БСС, БС и ВУ) объединяются управляющим компьютером и без него не работоспособны. Установка включает ряд стандартных приборов: вольтметр, точный частотомер, осциллограф визуального контроля и т.п.

Функционирование установки невозможно без источников магнитного поля с достаточно высокими характеристиками. Для работы с датчиками и макетами тесламетров в состав установки входят 2 устройства на постоянных магнитах. Устройство с неоднородным полем (~ 0.2 % на см) применяется для работы с датчиками ЭПР и для ядерного релаксометра. Другое устройство с неоднородностью поля ~ 0.005 % на см (индукция поля 3.4 мТл) предназначено для моделирования импульсных ЯМР тесламетров и определения случайной компоненты погрешности. Для создания переменного магнитного поля используется специально изготовленный многовитковый соленоид.

Апробирование установки проводилось на 2-х макетных датчиках: ЭПР с объемом 10 мм3 ДФПГ и ЯМР с рабочим объемом ~ 300 мм3. При определении характеристик, связанных с регистрируемым сигналом (формы линии ЭПР, уровня насыщения эффекта Оверхаузера, времена ядерной релаксации) погрешности находились в интервале 110 %.

Измерения в магнитометрических режимах показали зависимость применимости установки в основном от внешних факторов, а именно: от вариаций магнитного поля Земли в условиях индустриально развитого города. В рабочих условиях лаборатории, для произвольных параметров время – ориентация датчика, среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний моделей не превышал 300 нТл (0.01 % при индукции поля 3,4 мТл). В идеальных условиях испытаний (4–6 часов утра, при оптимальной ориентации датчика) СКО показаний ядерного тесламетра свободной прецессии составил 46 нТл (0.0002 %).

Анализ результатов апробирования показывает, что с помощью данной установки можно разрабатывать как тесламетры общего назначения с уровнем погрешности 0.01%, так и образцовые средства измерений с погрешностями ~ 10-4 %.